## 3基础安全篇
3. 基础安全篇（检查现场）
序号 | 检查项目 |  | 检查要点 | 对应材料 | 是否合格 | 备注
1 | 用电基础安全 | 实验室用电安全应符合国家标准（导则）和行业标准 | 实验室配电容量、插头插座与用电设备功率须匹配，不得私自改装。
电源插座须有效固定。
电气设备应配备空气开关和漏电保护器。
不私自乱拉、乱接电线、电缆，禁止多个接线板串接供电，接线板不宜直接置于地面。
禁止使用老化的线缆、花线、木质配电板、有破损的接线板，电线接头绝缘可靠，无裸露连接线，穿越通道的线缆应有盖板或护套，不使用老国标接线板、插座。
大功率仪器（包括空调等）使用专用插座。
电器长期不用时，应切断电源。
配电箱前不应有物品遮挡并便于操作，周围不应放置烘箱、电炉、易燃易爆气瓶、易燃易爆化学试剂、废液桶等；配电箱的金属箱体应与箱内保护零线或保护地线可靠连接；配电箱不宜设置在水槽上方或较近位置
2 | 用水基础安全 | 给水、排水系统布置合理，运行正常 | 水槽、地漏及下水道畅通，水龙头、上下水管无破损。
各类连接管无老化破损（特别是冷却冷凝系统的橡胶管接口处）。
各楼层及实验室的各级水管总阀须有明显的标识
3 | 个体防护 | 实验人员须配备合适的个体防护用品 | 进入实验室人员须穿着质地合适的实验服或防护服。
按需要佩戴防护眼镜、防护手套、安全帽、防护帽、呼吸器或面罩（呼吸器或面罩在有效期内，不用时须密封放置）等。
进行化学、生物安全和高温实验时，谨慎佩戴隐形眼镜。
操作机床等旋转设备时，不得佩戴长围巾、丝巾、领带等，长发须盘在工作帽内。
穿着化学、生物类实验服或戴实验手套时，不得随意进入非实验区
|  | 个体防护用品合理存放， 存放地点有明显标识 | 在紧急情况须使用的个体防护器具应分散存放在安全场所， 以便于取用
|  | 各类个体防护用品的使用有培训及定期检查维护记录 | 检查培训及维护、防护用品领用记录
4 | 其他事项 | 危险性实验（如高温、高压、高速运转等）时必须有两人在场 | 实验时不能脱岗，通宵实验须两人在场并有事先审批制度
|  | 实验台面整洁、实验记录规范 | 查看实验台面和《实验室工作日志》
5 | 仪器设备常规管理 | 建立设备台账，设备上有资产标签，有明确的管理人员 | 查看电子或纸质台账 | 可用以下材料支撑： 1.《实验室仪器设备管理规定》 2.《实验室仪器设备清单》 3.《实验室大型仪器设备清单》 4.《仪器设备维护维修记录》 5.《三亚学院大型仪器设备开放共享协议》 6.《XX年度大型教学科研仪器涉笔管理及使用效益评级表》
|  | 大型、特种设备的使用须符合相关规定 | 大型仪器设备、高功率的设备与电路容量相匹配，有设备运行维护记录，有安全操作规程或注意事项
|  | 仪器设备的接地和用电符合相关要求 | 仪器设备接地系统应按规范要求，采用铜质材料，接地电阻不高于 0.5 Ω。
电脑、空调、电加热器等不随意开机过夜。对于不能断电的特殊仪器设备，采取必要的防护措施（如双路供电、不间断电源、监控报警等）
|  | 特殊设备应配备相应的安全防护措施 | 关注高温、高压、高速运动、电磁辐射等特殊设备，对使用者有培训要求，有安全警示标识和安全警示线（黄色），设备安全防护措施完好。
非标准设备、自制设备应经安全论证合格后方可使用，须充分考虑安全系数，并有安全防护措施