## 5生物安全篇
5. 生物安全篇（检查现场）
序号 | 检查项目 |  | 检查要点 | 对应材料 | 是否合格 | 备注
1 | 实验室生物安全等级 | 开展病原微生物实验研究的实验室，须具备相应的安全等级资质 | BSL-3／ABSL-3、BSL-4／ABSL-4 实验室须经政府部门批准建设，BSL-1／ABSL-1、BSL-2／ABSL-2 实验室由学校建设后报卫生或农业农村部门备案 | 备案材料
|  | 在相应等级的实验室开展涉及致病性生物因子的实验活动 | 以国家法律、法规、标准、规范， 以及权威机构发布的指南、数据等为依据，对涉及的致病性生物因子进行风险评估， 选择对应的实验室安全级别进行致病性病原微生物研究，重点关注：开展未经灭活的高致病性病原微生物（列入一类、二类）相关实验和研究，必须在 BSL-3/ABSL-3、BSL-4/ABSL-4 实验室中进行；开展低致病性病原微生物（列入三类、四类），或经灭活的高致病性感染性材料的相关实验和研究，必须在 BSL-1/ABSL-1、BSL-2/ABSL-2 或以上等级实验室中进行
2 | 场所与设施 | 实验室安全防范设施达到相应生物安全实验室要求，各区域分布合理、气压正常 | 实验室须设门禁管理和准入制度，储存病原微生物的场所或储柜配备防盗设施，BSL-3/ABSL-3 及以上安全等级实验室须安装监控报警装置
|  | 配有符合相应要求的生物安全设施 | BSL-2 以上安全等级实验室须配有 II 级生物安全柜，ABSL-2 适用时配备，并定期进行检测，B 型生物安全柜须有正常通风系统。
病原微生物实验室应有可靠和充足的电力供应，配备适用的消防器材、洗眼装置和必要的应急喷淋。
已设传递窗的实验室要保证传递窗功能正常，内部不存放物品；室外排风口应有防风、防雨、防鼠、防虫设计，但不影响气体向上空排放。相关实验室采取有效措施防止昆虫、啮齿动物进入或逃逸，如安装防虫纱窗、挡鼠板等。
生物安全实验室配有压力蒸汽灭菌器，按规定要求监测灭菌效果
|  | 应急喷淋与洗眼装置 | 应急喷淋和洗眼装置的区域有显著标志
应急喷淋安装地点与工作区域之间畅通，距离不超过 30m。应急喷淋安装位置合适，拉杆位置合适、方向正确。应急喷淋装置水管总阀为常开状态，喷淋头下方 410mm 范围内无障碍物。
不能以普通淋浴装置代替应急喷淋装置。
洗眼装置接入生活用水管道，应至少以 1.5L/min 的流量供水，水压适中，水流畅通平稳
常对应急喷淋与洗眼装置进行维护，无锈水、脏水，有检查记录
|  | 场所消毒要保证人员安全 | 使用紫外灯的生物安全实验室应设安全警示标志，尤其要对紫外灯开关张贴警示标识。
使用紫外灯的生物安全实验室在消毒过程中禁止人员进入。采用紫外加臭氧方式消毒应在消毒时间结束后有一定的排风时间，臭氧消散后人员方可进入
3 | 病原微生物获取与保管 | 使用高致病性病原微生物菌（毒）种，须办理相应申请和报批手续 | 从正规渠道获取病原微生物菌（毒）株，学校应有审批流程。
转移和运输高致病病原微生物须按规定报卫生健康或农业农村主管部门批准，并按相应的运输包装要求包装后转移和运输。
|  | 高致病性病原微生物菌（毒）种应妥善保存和严格管理 | 病原微生物菌（毒）种保存在带锁的冰箱或柜子中，高致病性病原微生物实行双人双锁管理。有病原微生物菌（毒）种保存、实验使用、销毁的记录
4 | 人员管理 | 开展病原微生物相关实验和研究的人员经过专业培训 | 人员经考核合格，并取得证书 | 培训记录、成绩、证书
|  | 为从事高致病性病原微生物的工作人员提供适宜的医学评估 | 实施监测和治疗方案，并妥善保存相应的医学记录。有上岗前体检和离岗体检，长期工作有定期体检 | 人员清单及体检报告
|  | 制定相应的人员准入制度 | 外来人员进入生物安全实验室须经负责人批准，并有相关的教育培训、安全防控措施。出现感冒发热等症状时，不得进行病原微生物实验
5 | 操作与管理 | 制定并采用生物安全手册，有相关标准操作规范 | 有从事病原微生物相关实验活动的标准操作规范 | 生物安全手册、标准操作规范说明书等
|  | 开展相关实验活动的风险评估和制定相应的应急预案 | 开展病原微生物的相关实验活动应有风险评估和应急预案，包括病原微生物及感染材料溢洒和意外事故的书面处置程序 | 针对危险源的应急预案或应急操作指南等
|  | 实验操作合规，安全防护措施合理 | 在合适的生物安全柜中进行实验操作，不得在超净工作台中进行病原微生物实验。
安全操作高速离心机，小心防止离心管破损或盖子破裂造成溢洒或气溶胶扩散。
有合适的个体防护措施，禁止戴防护手套操作相关实验以外的设施设备
6 | 实验动物安全 | 实验动物的购买、饲养、解剖等须符合相关规定 | 饲养实验动物的场所应有资质证书，实验动物须从具有资质的单位购买，有合格证明，用于解剖的实验动物须经过检验检疫合格。
解剖实验动物时，必须做好个人安全防护。
定期组织健康检查
|  | 动物实验按相关规定进行伦理审查，保障动物权益 | 学校有伦理审查机构，查看伦理审查记录
7 | 生物实验废物处置 | 生物废弃物的中转和处置规范 | 学校与有资质的单位签约处置感染性废物，有交接记录，形成电子或者纸质台账。
学校有生物废弃物中转站或收集点，生物废物及时收集转运
|  | 生物废弃物与其他类别废物分开， 并且做好防护和消杀 | 生物废物应与化学废物、生活垃圾等分开贮存。
实验室内配备生物废物垃圾桶（内置生物废物专用塑料袋） ，并粘贴专用标签标识。
刀片、移液枪头等尖锐物应使用利器盒或耐扎纸板箱盛放，送储时再装入生物废物专用塑料袋，贴好标签。
动物实验结束后，动物尸体及组织应做无害化处理，感染性废物彻底灭菌后方可处置。
涉及病原微生物或其他细菌类的生物废物必须进行高温高压灭菌或化学浸泡处理，然
后由有资质的公司进行最终处置。
高致病性生物材料废物处置实现溯源追踪