## 7特种设备
7. 特种设备和常规冷热设备安全篇（检查现场）
序号 | 检查项目 |  | 检查要点 | 对应材料 | 是否合格 | 备注
1 | 起重类设备 | 达到《特种设备目录》中起重机械指标的起重设备须取得特种设备使用登记证 | 额定起重量大于或者等于 0.5t 的升降机；额定起重量大于或者等于 3t（或额定起重力矩大于或者等于 40t ·m 的塔式起重机，或生产率大于或者等于 300t/h 的装卸桥），且提升高度大于或者等于 2m 的起重机；层数大于或者等于 2 层的机械式停车设备，须取得特种设备使用登记证
|  | 起重机械作业人员、检验单位须有相关资质 | 起重机指挥、起重机司机须取得相应的特种设备安全管理和作业人员证，持证上岗，并每 4 年复审一次。
委托有资质的单位进行定期检验，并将《特种设备使用标志》置于特种设备的显著位置。
|  | 起重机械须定期保养，设置警示标识，安装防护设施 | 在用起重机械至少每月进行 1 次日常维护保养和自行检查，并做记录。
制定安全操作规程，并在周边醒目位置张贴警示标识，有必要的安全距离和防护措施。
起重设备声光报警正常，室内起重设备应标有运行通道。
废弃不用的起重机械应及时拆除
2 | 压力容器 | 压力容器使用登记、相关人员资格 | 盛装气体或者液体，承载一定压力的密闭设备，其范围规定为最高工作压力大于或者等于 0.1MPa（表压） 的气体、液化气体和最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体、容积大于或者等于 30L 且内直径（非圆形截面指截面内边界最大几何尺寸）大于或者等于 150mm的固定式容器和移动式容器，以及氧舱， 须取得特种设备使用登记证。设备铭牌上标明为简单压力容器的无须办理。（气瓶的安全检查要点见 9.6“实验室气体管理”）
快开门式压力容器操作人员、移动式压力容器充装人员、氧舱维护保养人员、特种设备安全管理员应取得相应的特种设备安全管理和作业人员证，持证上岗，并每 4 年复审 1 次
|  | 压力容器定期检验 | 委托有资质的单位进行定期检验，并将定期检验合格证置于特种设备的显著位置。
安全阀或压力表等附件须委托有资质的单位定期校验或检定
|  | 压力容器使用管理 | 设置安全管理机构，配备安全管理负责人、安全管理人员和作业人员，建立各项安全管理制度，制定操作规程。
实验室应经常巡回检查， 发现异常及时处理，并做记录。
建立压力容器自行检查制度，对压力容器本体及其安全附件、装卸附件安全保护装置、测量调控装置、附属仪器仪表进行经常性维护保养，每月至少进行 1 次月度检查，每年至少进行 1 次年度检查，并做记录。
简单压力容器也应建立设备安全管理档案。
盛装可燃、爆炸性气体的压力容器，其电气设施应防爆，电器开关和熔断器都应设置
在明显位置。室外放置的大型气罐应注意防雷
3 | 场（厂）内专用机动车辆 | 场（厂）内专用机动车辆须取得特种设备使用登记证 | 场（厂）内专用机动车辆须取得特种设备使用登记证
|  | 作业人员取得相应的特种设备安全管理和作业人员证，持证上岗 | 作业人员取得相应的特种设备安全管理和作业人员证，证书在有效期内
|  | 委托有资质的单位进行定期检验 | 合格证在有效期内
4 | 加热及制冷装置管理 | 贮存危险化学品的冰箱满足防爆要求 | 贮存危险化学品的冰箱应为防爆冰箱或经过防爆改造的冰箱，并在冰箱门上注明是否防爆
标识至少包括：名称、使用人、日期等，并经常清理。
实验室冰箱中试剂瓶螺口拧紧，无开口容器，不得放置非实验用食品、药品。超低温冰箱门上有储物分区标识，置于走廊等区域的超低温冰箱须上锁
|  | 冰箱、烘箱、电阻炉的使用满足使用期间和空间等要求 | （290）冰箱不超期使用（一般使用期限控制为 10 年），如超期使用须经审批。
（291）冰箱周围留出足够空间，周围不堆放杂物，不影响散热。
（292）烘箱、电阻炉不超期使用（一般使用期限控制为 12 年），如超期使用须经审批。
（293）加热设备应放置在通风干燥处，不直接放置在木桌、木板等易燃物品上，周围有一定的散热空间，设备旁不能放置易燃易爆化学品、气瓶、冰箱、杂物等，应远离配电箱、插座、接线板等设备
|  | 烘箱、电阻炉等加热设备须制定安全操作规程 | 加热设备周边醒目位置张贴高温警示标志，并有必要的防护措施，张贴有安全操作规程、警示标志。
烘箱等加热设备内不准烘烤易燃易爆试剂及易燃物品。
不得使用塑料筐等易燃容器盛放实验物品在烘箱等加热设备内烘烤。
烘箱使用完毕，清理物品、切断电源，确认其冷却至安全温度后方能离开。
使用电阻炉等明火设备时有人值守。
使用加热设备时，温度较高的实验须有人值守或有实时监控措施
|  | 使用明火电炉或者电吹风须有安全防范举措 | 涉及化学品的实验室不使用明火电炉。如必须使用，须有安全防范措施。
不使用明火电炉加热易燃易爆试剂。
明火电炉、电吹风、电热枪等用毕，须及时拔除电源插头
不可用纸质、木质等材料自制红外灯烘箱